南昌市人民医院经开院区口腔治疗设备调研需求

| 采购品目 | 调研核心参数及功能需求 |
| --- | --- |
| 口腔种植机 | 1、马达空载转速：300-40,000 r/min 2、弯手机齿轮速比（标配）：20:1 3、采用微型马达，扭矩范围：5-80 N•cm 4、蠕动泵流量：0-135mL/min 5、≥7英寸彩色可视化种植图案界面，显示清晰，触摸操作可设定和保存参数。 6、适配多种转速比的机头:1:1、1:2、1:2.7、1:3、1:4.2、1:5、16:1、20:1、27:1 7、弯手机跳动幅度小于 0.02mm，使用更平稳。 8、水量控制、程序切换、正反转切换、转速控制均可通过多功能脚踏完成。 9、有简易模式（≥5个程序）和标准模式（≥8个程序）两种选择。 10、植入扭矩实时显示，且记录显示植入峰值扭矩。 11、具备故障自诊，自动保护功能，电机，脚踏连接异常将会立即显示报警。 |
| 口腔超声骨刀 | 1、最大输入功率：170VA 2、工作尖尖端主振幅：20-200μm工作尖尖端横向振幅：≤5μm 3、工作尖振动频率：24.0 kHz -36.0 kHz 4、蠕动泵流量：30-110mL/min 5、导出的输出声功率：200-490mW 6、主声输出面积：≤10 mm2 7、次级横振声输出面积：≤20 mm2 8、≥7英寸彩色触控屏，中文显示。 9、≥10档功率控制，每档功率对应骨密度。 10、≥10档水量控制，直接显示输出流量速度数值 11、一键增强，瞬时提高当前功率25%。 12、双模式输出选择，自由调整切割效果。 13、具备专门冲水模式，可精准定量输出水量。 14、一键控制手柄灯光开关。 15、手柄水路管道分离设计，可使用一次性输水管道。 |
| 口腔半导体 激光治疗仪 | 1、波长：980+/-10nm，对水、血红蛋白以及色素的吸收率高，有更快的切割速度，止血效果更好。 2、最大输出功率：10.0w，功率无极可调，步距0.1w，可以完成几乎所有口腔科软组织疾病治疗。 3、瞄准光：波长：650nm+/-20nm 功率：≤5mW；红光指示光≥7档可调，最大范围的满足不同的操作需求 4、脉冲宽度：1ms-1000ms；大跨度的脉冲宽度，可满足更多的临床操作需要。 5、脉冲频率：0.5Hz～500Hz，最小频率0.5Hz 6、中文操作界面：高清触摸彩色液晶屏，各种参数，状态一目了然，参数设置一次性完成。 7、预设程序：内置≥二十种预设治疗程序，常见病种几乎都能一键式操作。 8、自定义方案治疗菜单：内置自定义操作收藏程序。 9、出光定时调节范围：0-9999s，连续可调。 10、安全保护措施：设有紧急停止按钮，可在紧急情况下立即停止激光工作。 |
| 口腔喷砂 治疗机 | 1、具有龈上喷砂、龈下喷砂功能。 2、采用自动供水系统，可装入纯净水或蒸馏水，也可以使用次氯酸钠、洗必泰等药液。 3、可通过触控屏调节水量大小。 4、可通过触控面板调节功率（输出气压）大小。 5、具有管路一键清洁功能。 6、喷砂手柄可自由拔插。 7、喷砂手柄采用≥三段式设计，装卸简单，便于清洁和维护。 8、喷砂手柄尾线可拆卸，便于清洁疏通和维护。 9、喷砂手柄尾线接口带有防滑纹，便于操作。 10、全透明漏斗形粉罐，粉罐可360°旋转，能够实时观察砂粉流动情况。 11、龈上、龈下独立喷砂粉罐，罐身有清晰数值，实时显示砂粉余量。 12、龈下喷嘴≥四孔设计，等于或优于三孔出砂一孔出水，可实现360°旋转。 |
| 牙周治疗仪 | 1、输出的尖端主振动偏移（最大值）：90μm，偏差：±50% 2、输出的尖端振动频率：30±5kHz 3、输出的半偏移力（最大值）：10N 偏差：±50% 4、尖端输出功率：3W～20W 5、集龈上、龈下喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，根管治疗功能于一体。 6、根据所选用工作手柄自动切换工作模式。 7、前面板采用触控液晶屏，功能选择、工作状态指示简洁清晰。 8、工作尖椭圆形振动轨迹，治疗、抛光一起完成，工作尖振幅小，实现无痛治疗。 9、双水路切换，可实现自动供水，也可使用外接水路供水。 10、供水提示灯设计，更直观观察供水方式，采用自动供水，蓝色提示灯亮起。 11、采用钛合金工作尖，不伤牙骨质、牙釉质。 12、自动供水模式下可以使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液。 13、水路加热功能，≥300W功率加热，可实现喷砂洁治模式下，加热水路，提高洁治舒适度。 14、≥四档温度调节，按需控制洁治水温。 15、喷砂手柄≥三段式设计，装卸简单，便于清洁和维护。 16、喷砂手柄尾线可拆卸，便于清洁疏通和维护。 17、全透明漏斗形粉罐，粉罐可360°旋转，能够实时观察砂粉流动情况。 18、龈上、龈下独立喷砂粉罐，清晰显示砂粉刻度。 19、龈下喷嘴≥四孔设计，等于或优于三孔出砂一孔出水，可实现360°旋转。 20、单功能有线脚踏和多功能无线脚踏双脚踏配置。 21、蓝牙5.0无线多功能脚踏，标准模式、无水模式、清洗模式、增强模式四种脚踏功能模式。 |
| 根管机扩 治疗仪 | 1、采用无刷电机； 2、6:1减速比弯机头，360°可旋转； 3、往复模式角度每10°可调，精准的往复角度控制减小器械分离的风险； 4、无线充电手柄，手柄电池：≥3.7V/2000mAh 可充电锂电池； 5、≥9种自定义程序和内置多种主流锉系统，内置过台阶模式； 6、扭矩和速度范围宽， 速度：100-2500rpm，扭矩0.4-5.0Ncm； 7、集成根管长度测量功能，实现根管预备和根管长度测量协同使用； |
| 根管测量仪 | 1、配有彩色液晶屏，多种颜色清晰指示锉针在根管中的轨迹； 2、基于多频独立网络测量技术，自动校准保证了测量的准确度； 3、锉夹、唇挂钩和探针可高温高压消毒，避免交叉感染； 4、电池可充电≥3.7V/750mAh，不必反复更换电池； 5、可折叠，方便调整视角； 6、设定根尖止点功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离； 7、显示：≥4.5英寸LCD屏 8、声响提示：锉针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示 |
| 热牙胶充填仪 | （一）、加热手柄 1、充电底座可实时监控电池温度，充电更安全； 2、显示屏可设置为适应左手或者右手操作； 3、釆用无线设计； 4、有≥四种预设温度可选择：150℃、180℃、200℃、230℃； 5、安全的保护机制，在无操作≤十分钟后将自动关机； 6、电池：≥3.7V/2000mAh可充电锂电池。 （二）、充填手柄 1、无线手持式设计； 2、标配4枚可重复使用的注胶针，有≥7款可重复使用注胶针型号供选购； 3、可选配一次性使用注胶针，符合更严格的感控要求，有≥3款一次性注胶针供选购； 4、银针可360°旋转，装上隔热保护罩后，直接旋转保护罩就可以旋转银针角度； 5、牙胶棒直接装载到注胶针内部，可有效减少牙胶在机器内部的残留，随时可以更换牙胶，无需等待机器冷却； 6、采用OLED液晶屏显示，机器电量、温度、速度等参数可以清晰直观的显示； 7、标配2颗≥3.7V/2000mAh可充电锂电池，可1秒快速更换，充满电可供充填约100个根管； 8、双注胶按键对称设计； 9、充电过程中，充电底座可以实时监控电池温度，充电更安全； 10、牙胶余量指示窗，精准直观的显示牙胶余量情况； 11、有完善的保护机制，超时自动停止加热，超时自动关机； 12、有≥5个预设温度档位可以选择，满足不同的牙胶材料需求，100℃、120℃、150℃、180℃、200℃； 13、有≥3个注胶速度档位可以选择，满足不同根管的充填需求； 14、有≥3组可关机记忆保存的参数模式供用户设定； |
| 口腔3D扫描仪 | 1、口扫光源：LED；景深：≥15mm 2、扫描帧率：20帧/秒；最大扫描速度：80mm/s 3、支持导出开放数据，数据输出格式：STL, OBJ, PLY 4、扫描精度：≤20μm（全牙弓），≤10μm（单牙） 5、扫描头可拆卸，支持高温高压灭菌及浸泡消毒；扫描头灭菌参数：可 134 ゜高温高压灭菌，高温高压灭菌次数可达 100 次；扫描头具备防起雾功能：有加热功能，有风扇。 6、扫描提示音乐：≥4种可选。 7、口扫软件支持软件内置截图功能。 8、具备口内金属物扫描功能 9、具备AI智能扫描 10、口扫订单个性化配置：可以根据医生工作内容进行个性化配置，实现订单高度自由化设置 11、无加密狗操作：可以有效减少加密狗丢失或者损坏造成的经济损失。 12、金属扫描模式，可扫描反光金属病例云分享功能，扫描病例可生成二维码（可发送给患者和加工厂），可通过二维码实现医患沟通及扫描数据传输。 13、具备健康报告模式，在健康报告模式中，扫描完口内数据后，可自动识别龋齿、牙结石、牙菌斑等病灶，一键自动生成健康报告。 14、可检测倒凹、咬合、指绘边缘线、调整坐标；扫描过程可智能扫描引导、数据质量检测。 15、软件终身免费升级，无年费。 16、一体式触摸屏电脑机：符合国家信息安全要求；CPU：Intel i7-11700或以上；显卡：GTX1650 独立显卡或以上；存储：32GB（SSD固态硬盘）+1TB或以上；WiFi连接：5G WiFi，支持 WiFi6 |
| 口腔显微镜 | 1、双目镜筒：0-180°变角双目镜筒(最大210°) 2、双目镜筒焦距：F=170mm 3、双目镜筒转盘式瞳距调节器：调节范围50mm-80mm 4、视场直径：∅66mm-10.4mm 5、目镜倍率：12.5X/18B 6、视度调节范围：±6D, 最大±7D，护眼杯高度可调 7、五档鼓轮变倍系统：放大倍率3.4x,5.1x,8.3x,13.5x,20.5x 8、带微调焦的复消色差大变焦物镜：大物镜工作距离250-400mm,可调焦范围150mm 9、角度可调的双手把 10、LED照明物面照度（F=250）：最大照度≥60000lx，亮度连续可调，带有灯泡自动开关装置 11、照明光斑直径（F250）：∅85mm 12、滤色片调节器：黄色滤色片、绿色（无赤）滤色片、隔热片 13、落地式可移动机架：小横臂长度≥620mm，旋转角度±150°，大横臂长度≥500mm、旋转角度±360°，垂直升降范围±350mm。 14、120°阻尼式平衡挂臂：可上下左右前后六个自由度阻尼式平衡旋转，具有安全限位功能 15、内置4K超高清摄像系统 15.1、HDMI输出3840*2160P 4K拍照、同步录像并显示拍摄手术全过程、存储视频系统； 15.2、存储容量≥128G，影像可ISP色彩调节、回放等，控制方式鼠标。 15.3、配全高清显示器≥23寸。 |