南昌市人民医院GE磁共振冷头维修服务

院内比选评审标准

- 本项目采用综合评分法（由价格、技术、商务三部分组成，总分30分），由评审专家组按照以下评审内容，对资格性和符合性审查合格的投标文件进行价格、技术和商务综合比较与评价。

| （一）价格部分（8分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购需求要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×8 | 8分 |
| （二）技术部分（14分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 技术要求 | 供应商须完全满足公告项目内容中的服务需求；任意一项不满足作无效响应处理。 评审依据：响应文件中提供承诺函并加盖公章。 | / |
| 技术指标加分 | - 1、更换冷头时，液氦消耗量≤2%（同等压力下）得3.5分；液氦消耗量≤1%（同等压力下）得7分。 评审依据：响应文件中提供承诺函并加盖公章。 | 7分 |
|  | - 2、冷头更换完成，且液氦压力稳定后或7个自然日后（先到为准），在保修期内，液氦压力值≤设定压力值175%，得3.5分；在保修期内，液氦压力值≤设定压力值125%，得7分； 评审依据：响应文件中提供承诺函并加盖公章。 | 7分 |
| （三）商务部分（8分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 售后服务 | 供应商承诺在1年的质保期基础上，每增加0.5年得2分，最高得4分。 评审依据：响应文件中提供承诺函并加盖公章。 | 4分 |
| 业绩 | 供应商自2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有冷头更换维修的业绩，每提供1份业绩得2分，最高得4分。 评审依据：响应文件中提供合同复印件并加盖公章。 | 4分 |