南昌市人民医院经开院区设备调研需求

| 采购品目 | 调研核心参数及功能需求 |
| --- | --- |
| 双能X线骨密度仪（1台） | 功能要求： 双能X线骨密度仪是目前国际公认的、诊断骨质疏松症的“金标准”。它的核心功能是精确测量骨骼的矿物质密度。 1. 诊断骨质疏松症。 2.评估骨折风险：骨密度越低，发生骨折（尤其是髋部、脊柱和腕部）的风险就越高。DXA测量结果是预测未来骨折风险的最重要指标。 3. 监测病情变化和治疗效果：对于已被诊断为骨质疏松或骨量减少的患者，定期（通常间隔1-2年）进行DXA检查，可以客观地评估骨密度是保持稳定、上升还是继续下降。这有助于医生判断治疗方案（如药物、补充剂、生活方式干预）是否有效，并及时调整策略。 4. 筛查高危人群：对于存在骨质疏松风险因素的人群，DXA可用于早期筛查。 5. 扩展功能：身体成分分析等。 主要技术参数： 1.探测器：高性能的CZT直接数字化探测器；探测器数量≥50个；采集方式：高低双能同时采集。 2.球管：双能量的X线球管，球管电压≥90kv。 3.扫描的精确度：<1.0％。 4.检测臂距检测床面距离≥60cm。 5.扫描床尺寸：长*宽*高≥200*90*140cm。 6.屏幕上扫描部位调整（通过软件）。 7.扫描时间：股骨、前后位腰椎、前臂≤30秒；全身＜5分钟。 8.质量控制：自动质控，趋势曲线图。 9.多部位报告集成系统：自动生成一页含图像、数据A4报告（≥4个部位图像）。 10.参考数据库：具有多人种及中国人正常数据库（中国人正常值请提供相关学术机构认证证明，并请提供带公章证明文件） 11.软件系统：全身骨密度及体成分、儿童软件包、检测结果态势分析软件、T值和Z值分析软件、骨密度计算软件、数据库中所有患者信息及检测数据可生成EXCEL格式数据输出，便于临床及科研统计。 12.通讯：1 DICOM3接口，可与PACS系统连接。 13.高性能电脑工作站（品牌计算机,含22英寸液晶显示器）。 14．彩色激光打印机。 15.负责所有软件终身免费升级。 质保年限≥3年，预算总价49万。 |
| 超声胃镜系统（1套） | 功能用途： 发现间质瘤、神经内分泌瘤等黏膜下肿物，帮助判断是否能够行内镜下切除术及发现其他黏膜下病变，胰腺肿物等，判断消化道恶性肿瘤的浸润深度，提高疾病诊断率及治疗评估 技术参数： 一、超声主机参数（小探头） 二、消化小探头参数1 频率：12MHZ 三、消化小探头参数2 频率：20MHZ 质保年限≥3年，预算45万。 |
| 内镜用二氧化碳送气装置（2台） | 功能用途：因为二氧化碳在胃肠道内，腹腔内是可以被吸收，胃肠镜检查及治疗过程中输送二氧化碳可以在术中穿孔患者封闭后腹腔内气体可被迅速吸收，也可减少患者术后腹胀等。 技术参数：1. 压力参数：输出压力范围：通常为0.02-0.15MPa（兆帕），可精准调节以匹配不同内镜操作（如胃镜、肠镜）的肠道耐受度。压力稳定性：波动误差需≤±5%，避免压力骤升导致肠道穿孔风险 2. 流量参数：- 最大流量：一般≥3L/min（升/分钟），确保快速建立操作视野；常规操作流量可在0.5-2L/min间调节。- 流量精度：误差≤±10%，保证送气量可控，减少患者腹胀不适。 3. 安全保护：- 过压保护：当输出压力超设定值（如0.2MPa）时，自动泄压或停机，是核心安全屏障。- 气源监测：具备二氧化碳气瓶压力显示（如0-15MPa），低气压时（如≤0.5MPa）报警提示换气。 4. 其他关键配置：- 连接方式：标配与内镜主机的气路接口（如Luer-lock标准接口），部分支持多内镜切换。 过滤系统：内置≥0.2μm孔径的气体过滤器，防止杂质进入肠道引发感染。 质保年限≥1年，总预算9万。 |