南昌市人民医院经开院区设备调研需求

| 采购品目 | 调研核心参数及功能需求 |
| --- | --- |
| 监护仪（通用型）130台，监护仪（急诊科）2台 | 监护仪（通用型）130台 功能用途：进行持续心电、呼吸、指脉氧监测，血压监测等功能。 技术参数： 1. ≥10英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率1280×800像素。 2. 标配锂电池，断电可工作4小时。 3. 标配3/5导可选。心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压测量提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式。支持所有监测参数报警限一键自动设置功能 4. 主机使用寿命≥10年。 质保年限≥3年，预算260万。 监护仪（急诊科）2台 功能用途： 同步监测患者心电、呼吸、血压、脉氧饱和度等生命体征 技术参数： 1、模块式全插件式监护仪，主机插件槽≥4个 2、≥12英寸彩色电容触摸屏，支持手势滑动操作 3、基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，脉氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测 4、转运功能模块有独立的显示屏，屏幕≥5.5英寸，支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测 5、配置连续血流动力学监测模块，可监测每搏量SV、全心舒张末期容积GEDV，胸腔内血容量ITBV、血管外肺水EVLW、全心射血分数GEF等主要参数 6、具有报警功能，可根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限 7、主机使用年限≥10年 质保年限≥3年，预算10万。 |
| 监护仪（麻醉）7台 | 功能用途：监测成人、儿童、新生儿生命体征 技术参数： 1. 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。 2. 其中2台基本功能模块支持从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块。 3. ECG支持心律失常分析功能。 4. 提供 ST 段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿， 5. 支持 RR 呼吸率测量，测量范围:1~200rpm 6. 无创血压适用于成人，小儿和新生儿，无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式 7. 具有图形化报警指示功能，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出报警音进行提示病人处于危急状态。 8. 支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率≤1分钟。 9. 具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能 10. 配备肌松模块1个，麻醉深度BIS模块1个，脑氧模块1个，心排模块1个。 11. 设备使用年限≥10年。 质保年限≥3年，预算56万。 |
| 有创呼吸机2台，转运呼吸机3台，高流量呼吸机2台 | 有创呼吸机2台 功能用途： 呼吸功能支持，并有多种模式及监测多项参数。 技术参数： 1、适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持 2、整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作 3、显示屏≥15英寸彩色电容触摸屏，便于操作和屏幕清洁。 4、标配无创通气、有创通气、高流量氧疗三种工作模式 5、配置模式：V-A/C和V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%和100%递减波）；P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、PRVC、PRVC-SIMV、DuoLevel、APRV；VS；AMV、CPRV 6、无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式 7、氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。 8、标配锂电池，可支持呼吸机≥90分钟工作时间 质保年限≥3年，预算70万。 转运呼吸机3台 功能用途： 呼吸支持并具有轻便易携带，自备电源可维持一定时间将患者转移至目的地。 技术参数： 1、适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持 2、整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。 3、标配≥10英寸彩色触摸控制屏 4、标配有创通气、无创通气、高流量氧疗功能 5、配置提拿悬挂一体化多功能把手，灵活便携，呼吸机整机重量≤6.5kg 6、呼吸模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气 7、具有储电功能，电池续航时间可支持≥5小时工作时间 质保年限≥3年，预算60万 高流量呼吸机2台 功能用途： 高流量呼吸湿化治疗仪（HFNC）是一种通过鼻塞导管提供高流量、精确控温控湿气体的呼吸支持设备，适用于存在自主呼吸但需辅助氧疗的患者。技术参数： 1. 适用人群：成人、小儿。 2. 不小于4英寸彩色电容触摸显示屏，屏幕亮度可调节，支持触摸、飞梭双重操作，简便快捷。 3. 流量设置范围不小于：2～80L/Min。 4. 采用高性能涡轮驱动，无需压缩空气源。 5. 具有待机界面、通气界面、配置界面三种不同的显示界面。 6. 标配呼吸频率监测。具有管路干燥功能，具有报警静音功能。标配无消耗氧传感器，无需使用氧电池等耗材 7. 可配轻质、紧凑的医用推车，便于院内转运。 8. 产品使用寿命不少于10年。 质保年限≥3年，预算8万 |
| 神经外科头架（2台） | 功能用途： 神经外科手术用头架是神经外科必备设备之一。根据科室发展需要及手术量的不断增加，需要增加购置头架满足科室不断增加的手术量，而且随着科室治疗病症的方向不断扩大，已有头架已不能完全满足，手术中的快速定位及特殊手术的需求。手术用头架在神经外科医疗、教学、科研工作中有着重要的作用，随着临床现代化手术设备的日益发展，以及目前神经外科手术的深入开展，Mayfield型手术用头架系统（类似三钉头架系统），可以提供高强度、持久性以及精准稳固的手术固定。能够更好的配合检查手术部位，完成手术，达到最佳手术效果。 技术参数： 产品要求：头架所有组件为同一品牌 适用范围：手术颅骨固定及术中脑牵开，外科脊柱手术牵引使用 技术要求：主体以铝镁合金制造，耐磨损，灵巧度高，该产品具有广泛认可度（江西省内三家及以上医院中标记录或销售合同）。 主要技术参数 1、头夹： 1）三钉式固定：三钉同步对头部加压，三钉按等腰三角形分布，固定稳固. 2）三钉都具有压力指示计，压力范围0-80lbs或0-360N，三钉压力可以单独调节，非单侧压力调整。 3）采用非对称斜U型设计。 4）满足仰卧、俯卧、侧卧等不同体位。 2、万向球轴连接器： 1）万向球轴连接器，可三维立体空间各角度360度旋转。 2）球头关节采用纳米技术，关节结合紧密，球头表面光滑，避免血渍污物渗入，易于清洁保养。 3）配合头夹能够满足各种手术体位要求。 3、底座： 1）具有绝缘垫，确保和手术床绝缘。 2）固定方式：双锁闭固定横杆设计，避免单锁闭固定压力过大时意外弹开。 3）手柄具有特殊颜色涂层，区别整体颜色，提高警示识别度，手感舒适，坚固耐用，易清洁。 4）插杆间距可调，调节范围不小于130-200mm，插杆直径采用19mm或13mm。 4、可重复使用头钉(可重复成人、儿童各3个)： 1）高等级的钢制材料保证一致的锐度和耐用性。 2）具有阻尼垫，安装拆卸快捷。 3）精确的穿透保证最小的创伤 4）与头架同一品牌，提供成人及儿童可重复使用头钉以及一次性头钉，头钉按照二类医疗器械管理，提供二类医疗器械注册证 5. 成人马蹄型头托 1）与头架同一品牌，由凝胶垫，滑轮杆等部分组成，可重复使用。 2）可调节凝胶垫底座以适应不同头部尺寸，纵向与横向调节可实现患者头部的灵活定位。 3）可使用中性清洁剂进行手工清洗/机械清洗的方法。 质保年限≥3年，总预算48万。 |
| 双极电凝系统2台 | 功能用途： 用于需要凝血的各类外科手术，包括普外科、神经外科、耳鼻喉科、骨科、皮肤科和脑外科等，配以合适附件还可应用于多种腔镜手术，如配前列腺电切镜可做双极生理盐水电切（双极汽化手术）等。 技术参数： 1、本机采用7英寸触摸液晶屏，显示直观，操作方便。 2、输出全悬浮，具有一个隔离的CF型防除颤应用部分（双极），是一种高频手术设备。 3、采用CPU控制，记忆上次手术所用功率，当再次开机时可复现上次功率设定值。 4、具有10个用户序号，0号为默认用户序号，自动存储功率和模式设定；1～9号为特定用户序号，功率和模式设定改变时需要手动保存，防止误修改。 5、对输出功率实行双重采样和双重控制，提高了输出的稳定性和手术的安全性。（双重闭环控制）。 6、具备开机脚踏误踩或短路故障识别功能，有效防止意外灼伤。 7、可选配无线脚踏,减少线缆过多带来的烦恼。 8、具备主机无输出提示功能。当电极无输出时，此功能可帮助用户 判定是否是连接或附件故障。 9、保护 :具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。 10、冷却方式: 自然冷却，无风扇。 11、间歇加载下连续使用，允许长时间开路和短路。 12、采用先进功率器件和高效开关电路制作电刀的高压电源和高频功放，使电刀的高效性和可靠性得到保证。 13、可选用附件齐全（各种普通手术电极、密封手术电极、可高温消毒手术附件等），适应各种手术需求。 14、供电电源：单相AC220V，50Hz，2.5A。 15、主机尺寸：360mm（D）×277mm（W）×136mm（H）。 16、主机净重：5kg。 17、运行条件：环境温度：5℃～40℃，相对湿度：≤80%RH，大气压力：86.0kPa～106.0kPa。 18、具有双极切、普凝、精凝和自动凝4个工作模式。 18.1双极切：功率0-200W 工作频率1.024MHZ 负载200Ω 。 18.2普凝：功率0-200W 工作频率1.024MHZ 负载100Ω 。 18.3精凝（自动凝）：功率0-120W 工作频率1.024MHZ 负载100Ω。 质保年限≥3年，总预算10万。 |
| 颅内压监护仪 2台 | 功能用途： 颅内压力监测是最先反映病人病情变化的重要指针之一，临床实践证明，神经外科危重病人从颅内压开始持续升高到发现GCS发生改变，时间相差3-4小时，此时间差对于抢救病人极其重要，颅内压监测为医生争取了更多的救治时间，更及时进行如脱水、去骨瓣等有效治疗手段，解除颅内压升高引起的不利后果，从而可以显著降低患者死亡率和致残率。经证实：使用颅内压监护的危重病人，抢救成功率大大提高。 技术参数： 1、采用微创伤监护方式（最小颅骨孔径0.3cm） 2、直接压力监控，传感器直接植入 3、信号靠电信号传递，而非液体或光纤传输 4、传感器可任意弯折，植入角度锐角及直角弯曲皆可 5、颅内压监测范围：0 mmHg + 300mmHg 6、颅内压漂移量监测：9天最大1.0mmHg 数值高保真度＞10，000Hz 7、连续数字显示平均ICP数值，及颅内压的舒张压和收缩压数值 8、颅内压声光报警提示，及2分钟报警延时功能 9、传感器可以对硬脑膜下，脑组织内或脑室内进行监控 10、可选配专用的开颅工具包（非必要选择） 11、配备交流电源，及充电电池（>3h）方便病人的移动 12、置零及校正均可通过单触摸键完成，且传感器与主机分离后，重新连接时无须置零 13、传感器的分类：a、基本型 （监测硬脑膜下，脑组织） b、脑室型（带脑室引流管，可在监测颅内压的同时，进行脑脊液的外引流治疗） 14、传感器的消毒方式的多种选择：环氧乙烷、2%戊二醛、熏蒸 15、一体化固定杆夹 16、可调亮度的液晶显示器 17、可显示历史记录和波形 质保年限≥3年，总预算30万。 |
| 开颅动力系统 2台 | 功能用途： 手术中对骨骼的钻切 技术参数： 1.电源控制器：选用第三代智能控制系统，柔性启动，匀速平稳，刹车即停。运行功率恒定，不会因为阻力增大而衰减，液晶屏图形显示，实时记录主机工作状态，微电脑电路程序控制，工作状态双模式选择，有强力高速模式和高速平稳模式，可根据用途自由切换。动力输出选择，正向反向选择。 2.动力马达：全封闭稀土马达，防止交叉感染。启动扭矩强＞1600mN.m，运行转速高≥60000rpm，长时间运行不发热，温升＜15°，在负载情况下，转速衰减＜5%，不丢转、噪音＜65dB，微型马达流线型设计，手感舒适，可实现笔式操作，一个马达完成钻、铣、磨、锯多个功能，直径＜24mm，马达直接驱动工作头，无功率丢失 3.动力马达：该动力马达既转速高，又扭矩大，可支持开颅钻、开颅铣、磨钻 ，马达直接驱动工作头，无功率丢失，转速：≥60000rpm 4.脚踏开关：控制方式：无极调速、转速可按要求设定。ABS刹车系统，刹车即停，无惯性，无抖动。 5.工作手柄、马达及连线可耐132度高温高压消毒 6.增力器：扭矩≥1600mN.m 7.开颅铣：直径：φ2.35mm，转速：≥60000rpm，切割量≥5mm³/s，螺旋状铣刀，切削速度快，小角度转弯，不易折断，避免骨屑滞留槽内 8.磨钻：转速≥60000 rpm，切割量≥5mm3/s，刃具安装为推拉接口，快捷可靠 质保年限≥3年，总预算48万 |
| J形臂和牵开器 一套 | 功能用途： 用于脑部手术时牵开组织，扩大手术视野 技术参数： 1.脑压板连接头：匹配软轴张力臂，可连接扁平脑压板 2.软轴张力臂：蛇形张力臂，50cm长，一端旋钮可调节软轴，一端采用一键锁，锁紧后牢固，可根据手术需要调整。 3.张力臂连接头：装于支杆上，可连接5根张力臂 4.支杆：接张力臂连接头，分两段固定在手术床旁，床旁牵开器支杆 5.球状牙槽连接器：用于固定支杆于手术床旁，球状牙槽连接器 6.全套床旁牵开器外观采用哑光处理，光泽均匀，表面光滑，无毛刺；基座可配各类与手术床紧紧固定，可根据手术需要自由调节角度，达到最佳手术效果。 质保年限≥3年，总预算15万 |