南昌市人民医院经开院区设备调研需求

| 采购品目 | 调研核心参数及功能需求 |
| --- | --- |
| 升温毯（3台） | 功能用途： 对患者起到迅速升降温等作用。 技术参数： 1.具备升温/降温功能，具备独立的物理切换开关，防止临床误操作。 2.四通道输出，四通道输入，可同时接驳4套附件，与患者体表接触面积超过40% ，分别包裹患者躯干和肢体进行体温调节，患者体温调节效果更显著。 3.控温方式:两套温度控制系统，分别控制体温/水温。实时温度与设定温度不同颜色显示。控制界面单键操作，具有参数记忆功能，保证使用相同参数时，通电即用，利于争分夺秒救治患者。4.体温控温温度控制范围:30～38.5℃，调节精度±0.1℃；水温控温范围:3～39℃，调节精度±0.1℃。 5.具备系统故障提示，水温超温报警，体温过高报警，体温过低报警，传感器脱落或损坏报警，缺水报警，电源故障报警。 6.双重防漏水设计的水路快速插接装置，连接可靠，插拔方便，确保无水漏出。 7.不锈钢喷塑外壳。.毯子作用面承载压力≥135kg 水循环正常。质保年限≥3年，预算总价15万。 |
| 犬伤冲洗床（1张） | 功能用途： 对伤口进行持续冲洗，水温可控，并可加用专用冲洗液。 技术参数： 1、 清水冲洗功能，使用压力可调的清水冲洗伤口，且冲洗时液流会有间歇式脉冲效果。 2、 清水冲洗加热功能 3、 使用清水冲洗伤口时，可实现清水加热功能。使用清洗液冲洗喷洒伤口，且冲洗时液流会有间歇式脉冲效果。 4、 清水冲洗和清洗液冲洗在预设的程序下自动交替冲洗。喷头可调功能 5、 打印创口冲洗记录单，可显示和设置冲洗流量及清水冲洗温度； 6、 手柄上有流量调节按键和暂停冲洗按键，方便用户操作。 7、 产品为床式机。仪器应配置有方便排放清洗废液的专用隔栅，清洗床自动收集和排放清洗废液 8、 清水流量在350 ml/min～1000 ml/min范围内可调，流量调节精度±200ml/min。清水出水温升大于20℃。 质保年限≥3年，预算10万。 |